## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 飞秒激光治疗仪 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、技术参数
| 2 | 1.激光类型：固体激光
| 3 | 2.激光波长：1000-1080nm
| 4 | 3.脉冲频率≥3Mhz
| 5 | 4.脉冲宽度：100-300fs
| 6 | 5.脉冲最小能量≤50nJ
| 7 | 6.光斑大小≤1.5um
| 8 | 7.光斑间距：0.1-3um
| 9 | 8.制瓣时间≤20s
| 10 | 9.角膜瓣直径≥10um
| 11 | 10.角膜瓣蒂位置：0-360°可调
| 12 | 11.角膜瓣厚度80-250um
| 13 | 12.角膜瓣形状：圆形及椭圆形
| 14 | 13.中心定位：手动或自动，负压吸引后可通过屏幕进行调整
| 15 | 14.术式拓展：可升级小切口角膜微透镜取出术功能
| 16 | 15.手术全程可视：激光发射过程中，操作医生可通过显微镜实时可见眼球治疗区域真实影像,非模拟动画影像
| 17 | 16.屏幕：主机双屏幕，均可可进行手术流程操作
| 18 | 17.摄像头：双摄像头，宏观全景摄像头加微观激光追踪摄像头
| 19 | 18.显微镜：具备视频显微镜及外置显微镜
| 20 | 19.UPS不间断电源：有，内置
| 21 | 20.负压预警：具备动态监测和中断预警功能
| 22 | 21.联合手术：可与不同品牌准分子激光进行联合手术
| 23 | 22.负压吸引方式：压平或弧形
| 24 | 23.负压环校准：具备负压环自动校准功能
| 25 | 二、配置需求（包括但不限于）
| 26 | 1.飞秒激光主机一台
| 27 | 2.外置显微镜一台
| 28 | 3.医生专用操作椅
| 29 | 4.超广角激光眼底照相仪一台（具备成像范围120°-180°、彩色高清成像、免散瞳、相机像素≥1500万、内部存储32G）
| 30 | 5.综合验光仪一台
| 31 | 6.角膜生物力学眼压分析仪一台（具备角膜补偿眼压、角膜滞后、角膜阻力因子、CCT等功能）
| 32 | 7.电脑验光仪一台
| 33 | 8.眼科生物测量仪一台（具备测量眼轴、角膜厚度、角膜曲率、前房深度、晶状体厚度、玻璃体厚度等功能）
| 34 | 9.裂隙灯显微镜一台
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注