## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 准分子激光系统 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、主要技术指标、参数需求
| 2 | 1.激光类型：氟化氩准分子激光
| 3 | 2.激光等级：≥3级
| 4 | 3.激光波长：≥185nm
| 5 | 4.激光模式：脉冲
| 6 | 5.扫描方式：飞点扫描
| 7 | 6.治疗频率：≥700Hz
| 8 | 7.激光光斑大小：≤0.6mm超高斯分布光斑
| 9 | 8.眼球跟踪频率：≥1000Hz
| 10 | 9.总反应时间：< 4 ms
| 11 | 10.眼球跟踪维度：六维跟踪系统，x-y轴跟踪 (第1,2维)，眼球旋转跟踪 (第3,4维)，眼球自旋跟踪 (第5维)， 主动+被动Z轴跟踪 (第6维)
| 12 | 11.眼球自旋控制系统同时具备静态眼球自旋控制系统(SCC)和动态眼球自旋控制系统（DCC）。跟踪具备瞳孔中心定位和补偿功能、角巩膜缘识别功能
| 13 | 12.能量调节：自动能量密度水平调节，包括高能量密度水平(HF)和低能量密度水平(LF)
| 14 | 13.具备智能化热效应控制ITEC功能和SPT智能脉冲技术模块
| 15 | 14.激光切削模式：Aberration-free消像差切削，角膜波前像差导向的个体化切削，均为非球面切削
| 16 | 15.非接触、全激光一步完成上皮和基质层切削方式TransPRK
| 17 | 16.可选手术：TransPRK， TransPTK, PRK, LASEK, LASIK, Femto-LASIK, Re-Lift
| 18 | 17.具备老视功能
| 19 | 18.光学区直径：3-15mm（0.01mm可调）
| 20 | 19.总切削区：≤15 mm
| 21 | 20.过渡区：软件自动优化设定
| 22 | 21.手术显微镜：Leica五档变倍显微镜，目镜筒5-55度可调节，工作距离≥225mm
| 23 | 22.具备激光能量测试系统
| 24 | 23.激光臂：电动控制，最大旋转角度≥85度
| 25 | 24.可旋转手术床：旋转≥90°，操作手柄可实现x-y-z轴移动
| 26 | 25.专用医生座椅≥1把，配有可旋转式扶手
| 27 | 26.微粒抽吸系统：环形层流抽吸微粒，术中抽吸时距角膜30-50mm。
| 28 | 27.具备角膜地形图仪，与准分子激光可实现数据交换和联接使用
| 29 | 二、配置需求（包括但不限于）
| 30 | 1.三维眼前节分析系统一台
| 31 | 2.眼科光学相干断层扫描仪一台（具备分别检查眼前节、眼底、眼底血管，脉络膜血流功能）
| 32 | 3.3D立体德式验光系统一台（具备3D立体实景视标、触屏/遥控双控制、支持自定义检查顺序、自动生成验光与视功能报告功能）
| 33 | 4.眼科生物测量仪一台（具备角膜厚度、测量眼轴、角膜曲率、前房深度、晶状体厚度、玻璃体厚度等项目检查功能）
| 34 | 5.视力筛查仪一台（具备屈光度检查、红光反射检查、眼震轨迹检查等功能）
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注