## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 多模态影像融合导航穿刺系统 （彩色多普勒超声系统） 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、设备用途
| 2 | 用于经会阴前列腺穿刺活检，前列腺常规超声扫查
| 3 | 二、技术参数
| 4 | 1.显示屏：≥17英寸，彩色液晶医学显示屏
| 5 | 2.触摸屏：≥12英寸，彩色液晶触摸屏
| 6 | 3.数据传输：USB接口，网络接口，可连接医院PACS系统
| 7 | 4.存储空间：硬盘≥1T
| 8 | 5.配备腔内双平面探头不少于1个，一凸一线
| 9 | 6.配备一体式电磁导航系统，包含但不限于磁场发生器、电磁传感器、电磁控制器、折叠臂等
| 10 | 7.具备支持MRI与超声图像及MRI重建三维实时精准重叠融合功能
| 11 | 8.具备支持自动精准配准功能
| 12 | 9.适用于MRI-TRUS融合影像引导下的经会阴前列腺穿刺活检，可实现自动布针
| 13 | 10.具备三维重建功能，立体呈现解剖结构
| 14 | 11.具备支持穿刺引导线，实时指引穿刺路径功能
| 15 | 12.系统具备病人数据管理模块，可保存术中静态和动态影像
| 16 | 13.具备超声成像模式：B模式、C模式、D模式、M模式等，可根据临床需求自由切换，各模式下多项超声参数可调
| 17 | 14.具备可实现自动提示经会阴前列腺穿刺局麻区域功能
| 18 | 15.具备支持动态针尖识别功能
| 19 | 16.具备支持活检针安全击发范围指引功能
| 20 | 17.具备MRI与超声融合影像支持彩色血流功能
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注